E4-04-6

listopad 97

Czujniki temperatury ABB TCF

Czujnik w osłonie

Zaprojektowany w standardzie  CEN

ABB

Zastosowanie

Czujnik został zaprojektowany z przeznaczeniem do pomiaru temperatury w systemach ciepłowniczych oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagana najwyższa dokładność i niezawodność.

Jest zgodny z nową europejską normą dotyczącą pomiarów energii i ciepła (EN1434)

Korzyści

- Czujnik posiada niezwykle małą cieplną stałą czasową.

- Nowa głowica przyłączeniowa posiada 2 lub 4 zaciski podłączeniowe. Konstrukcja głowicy zapewnia łatwe podłączenie przewodów.

Funkcje

Czujnik temperatury zawiera element pomiarowy Pt100 zamontowany w osłonie ze stali nierdzewnej. Sonda jest wykonana z polimeru i pełni równiez funkcje izolatora. Oznacza to, że masa termiczna jest mała zapewniając wysoką dokładność i bardzo szybką reakcję na zmianę temperatury.

Osłona posiada znormalizowane połączenie gwintowane R 1/2 ", które również jest wykonane ze stali nierdzewnej

Cieplna stała czasowa

Temp. względna %

Czas   ( sekundy )

Krzywa	A	:	Bez osłony

Krzywa	B	:	Z osłoną i pastą term.

Czujniki temperatury

Widok głowicy podłączeniowej

Czyjniki są dostarczane parami, po sparowaniu zapewniają dokładność pomiaru różnicy temperatury mniejszą niż 0.05°C. Średnia wartość wszystkich produkowanych czujników w teście końcowym wynosi 0.02°C.

Czujniki zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić jak najlepszy kontakt pomiędzy elementem pomiarowym a strumieniem wody w celu uzyskania dużej dokładności i małej stałej czasowej czujnika.

Zaciski podłączeniowe przystosowane są do wprowadzenia przewodów o maksymalnej średnicy  9 mm.

Sposób zamawiania

Czujnik temperatury ABB 	T			#	F	####	#####

dostawa z osłoną					       C F	||||	|||||

dostawa bez osłony						S F	|||	|	|||||

sama osłona									P F	||||	|||||

Długość części zanurzeniowej w mm

085|	|||||

120|	|||||

Przewód (max. 180 °C)									C	|||||

Głowica	polimer plastic									H	|||||

Długość kabla w dm											xx|||

2 sparowane czujniki temp.  	 0 -   90 °C			C||

20 - 140 °C			N||

20 - 170 °C			H||

0 - 180 °C			T||

1 niesparowany czujnik temp   								U||

Kod kraju 																		 x|

(Patrz kody w rejestrze produktów)

Standartowe																		 0

Specialne																			 S

Przykład zamówienia

ABB TCF 085H N20

Dane techniczne

Element pomiarowy 		Pt100

Typ resystora					IEC751

Zakres pomiarowy			0 -   90 °C

20 - 140 °C

20 - 170 °C

0 - 180 °C

Dokładność pomiarowa

Temperatura					zgodnie z IEC751 klasa B

Różnica temperatury

Graniczna					± 0,4 %t ± 0,08 şC

Typowa						± 0,15 %t ± 0,02 şC

Długść

Element pomiarowy		10 mm

Osłona

Zanurzenie					85 and 120 mm

Średnica						6 mm

Połączenie						R 1/2 " zewnętrzne

Materiał

Sonda							Polimer

Obudowa					Stal nierdzewna (1.4571)

Kable							Silicon

Głowica						Utwardzona szklana żywica 												poliamidowa

Numer dopuszczenia SP:		SPWT  96:01

Zakres temp.   = 0 - 180 °C ,

Różnica temp. = 2 - 100 °C

Wymiary w mm

ABB Metering AB                       			Metering Polska Sp. z o.o.

ul. Beniowskiego 5

80-382 Gdańsk

Sweden 																	Tel:   (058) 554 9234   Fax:  (058) 554 9235