Mały, szybki czujnik temperatury do montażu bezpośredniego lub w osłonach

## Czujnik temperatury ABB TL045

Karta katalogowa

Cechy ogólne

Mały czujnik zawierający rezystor typu Pt100 lub Pt500, osłonięty metalową kapsuła. Przeznaczony do montażu bezpośredniego wtedy nazwa typu TD lub do montażu w osłonach wtedy nazwa typu TL. Wyjątkiem jest TL045, który może montowany zrówno w sposób bezpośredni przy pomocy specjalnej uszczelniającej, tuleji montażowej (patrz zdjęcie) lub bez tuleji w osłoniach o różnych długościach zanurzeniowych. Standardowo czujniki są dostarczane z kablami o długości 2m. Mogą być także montowane bezpośrednio w korpusie przepływomierza, zaworze odcinającym lub trójniku.

Zalety

Czujnik TL045 jest zgodny z Normą Europejską EN1434 i z uwagi na małą masę termiczną posiada bardzo krótki czas odpowiedzi.

Podczas procesu produkcji czujniki są parowane ze średnią różnicą temperatur  0,02 K, przy dopuszczalnej normą różnicy w parze wynoszącą max. 0,05 K.

Czas reakcji

Montaż

Jest bardzo ważne aby czujniki były dokładnie zamontowane w zaworze odcinającym, trójniku lub korpusie przepływomierza.

Jakość montażu ma zasadniczy wpływ na dokładność i wiarygodność pomiarów różnicy temperatury.

Zastosowanie zaworów odcinających ułatwia wymianę czujników i przepływomierza bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

###### Dane techniczne

Typ czujnika		Pt100/Pt500

Oporność zgodna z	IEC751

Max RMS prąd czujnika	8 mA

Zakres pomiarów	0 - 140 °C

Tolerancja		Class B

Różniaca temperatur	2 – 100 °C

Krok odpowiedzi temp.	1,8 sekundy

Min. głębokość zanurz.	20 mm

Ciśnienie		PN16

Wymiary

Szerokość		5,2 mm

Długość		45 mm

Materiał

Osłona		inconel

Kabel

Długość		2 m

Oporność		0,2955 

(2-żyłowy kabel)

Typ	Silicone, PUR lub PVC

Zatwierdzenia typu

Swedish     SP	SP WT 98:01

P 15 42 02

German      PTB	22.70/99.06

Polskie       GUM	RP T 00 284

Akcessoria

Tuleja do montażu bezpośredniego

MK-01	Nipel ciśnieniowy (M10) pin lub O-ring

Zawory i trójniki

Materiał          Chromowany mosiądź

PN16

Gwint              M10 x 1  wewn.

TT15B            Trójnik BSP  1/2"	długość  56 mm

TT20B            Trójnik BSP 3/4"	długość  64 mm

TV15B            Zawór BSP 1/2"l	długość  56 mm

TV20B            Zawór BSP 3/4"	długość  64 mm

TV25B            Zawór BSP 1”	długość  mm

TA15B            Adapter         1/2"	M10

TA20B            Adapter         3/4"	M10

#### Osłony

Materiał 	stal

TP34	Osłona l = 34 mm; minor diam = 5,2 mm

TP50	Osłona l = 50 mm; minor diam.= 5,2 mm

Materiał	mosiądź

TP34B	Osłona l = 34 mm; minor diam = 5,2 mm

TP50B	Osłona l = 50 mm; minor diam.= 5,2 mm

TP70B	Osłona l = 70 mm; minor diam.= 5,2 mm

TP85B	Osłona l = 85 mm; minor diam.= 5,2 mm

TP120B	Osłona l =120 mm;minor diam.= 5,2 mm

Materiał	stal nierdzewna

TP85S	Osłona l = 85 mm;minor diam.= 5,2 mm

TP120S	Osłona l = 120 mm;minor diam.= 5,2mm

Materiał	plastik

Z10-01B	Adapter (nieb.) do TL045 w osłonie

Z10-01R	Adapter (czerw,) do TL045 w osłonie

Z10-02	Adapter do osłon  -  22-D32

Z10-06	Adapter (nieb,) do śrubki na plombę -  T210-0-311/321

Z10-07	Adapter (nieb,) do śrubki na plombę -

T210-0-311/321

Wymiary (mm)

TL045 z i bez tuleji montażowej

Plastadapter (röd) )för plomb-skruv i TP85  och dykrör T210-0-311/321

ABB Automation Technology Products AB

Metering

S-191 85 Sollentuna

Sweden

Metering Polska Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5;  tel 058 5549234, fax 058 5549235